BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

PHÁT HIỆN NHỒI MÁU CƠ TIM TỪ TÍN HIỆU ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG) 12 CHUYỂN ĐẠO

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

PHẦN I. XÂY DỰNG, TỐI ƯU VÀ KIỂM ĐỊNH NGOÀI MÔ HÌNH NỀN TẢNG NHẬN DIỆN KIỂU HÌNH ECG 12 CHUYỂN ĐẠO	2

1.1. Mục tiêu và phạm vi	3

1.2. Bộ dữ liệu và cách chuẩn bị dữ liệu	3

1.2.1. Bộ dữ liệu PTB-XL Nguồn dữ liệu phát triển chính là PTB-XL v1.0.3, bộ dữ liệu ECG công khai gồm:	3

1.2.2. Bộ dữ liêu kiểm định ngoài: SPH	4

1.3. Quá trình phát triển và tối ưu mô hình	5

1.4. Kiểm tra độ ổn định và Error Analysis	6

1.4.1. Kiểm tra độ ổn định qua nhiều lần huấn luyện	6

1.4.2. Phân tích lỗi đa mô hình và nhiều seed	6

1.5. Kết quả đánh giá nội bộ	7

1.5.1. Cấu hình model cuối cùng	7

1.5.2. Kết quả tổng thể	7

1.6. Kiểm định ngoài trên bộ dữ liệu SPH	8

1.6.1. Kết quả tổng thể	8

1.6.2. Kết quả theo từng nhóm ECG	9

1.6.3. Confusion metrics của toàn bộ 5 layers	9

1.7. Kết luận phần I	10

PHẦN II. PHÁT HIỆN STEMI VÀ OMI TỪ ECG 12 CHUYỂN ĐẠO VỚI BỘ DỮ LIỆU CHONGQING ACS 2026	11

2.1. Mô tả dữ liệu	12

2.2. STEMI - Nhồi máu cơ tim có ST chênh lên	12

2.2.1. Bài toán và kết quả	12

2.2.2. Phân tích lỗi (Error Analysis)	14

2.2.3. Thử nghiệm mô hình trên các bộ dữ liệu khác	14

2.3. OMI — Nhồi máu do tắc mạch hoàn toàn	16

2.3.1. Bài toán và kết quả	16

2.3.2. Phân tích lỗi (Error Analysis)	18

2.4. Kết luận	19

# PHẦN I. XÂY DỰNG, TỐI ƯU VÀ KIỂM ĐỊNH NGOÀI MÔ HÌNH NỀN TẢNG NHẬN DIỆN KIỂU HÌNH ECG 
12 CHUYỂN ĐẠO

## 1.1. Mục tiêu và phạm vi

Trước khi đi vào các bài toán lâm sàng cấp tính như STEMI, OMI hoặc hội chứng mạch vành cấp, nghiên cứu tập trung xây dựng một mô hình nền tảng có khả năng học và nhận diện ổn định các kiểu hình điện tâm đồ phổ biến từ tín hiệu ECG 12 chuyển đạo.

Bài toán được xây dựng dưới dạng phân loại đa nhãn, trong đó một bản ghi ECG có thể đồng thời thuộc nhiều nhóm. Năm nhóm mục tiêu gồm:

| Nhãn | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| NORM | ECG bình thường |
| MI | Nhóm myocardial infarction theo hệ thống nhãn của bộ dữ liệu |
| STTC | Thay đổi đoạn ST và sóng T |
| CD | Rối loạn dẫn truyền |
| HYP | Phì đại hoặc lớn buồng tim |

Trong quá trình tối ưu, MI được chọn làm lớp ưu tiên vì đây là nhóm gần nhất với định hướng AMI/ACS của dự án, đồng thời kết quả ban đầu cho thấy khả năng phát hiện MI còn là một điểm cần cải thiện. Một ràng buộc kỹ thuật được xác định trước là:

MI Sensitivity ≥ 0,92

Sau khi đạt ràng buộc về độ nhạy, mô hình được ưu tiên theo hướng tăng MI Specificity, sau đó mới xét MI AUPRC, F1, Precision, các chỉ số macro và chất lượng xác suất dự đoán.

Mức Sensitivity 0,92 ở đây là mục tiêu kỹ thuật của nghiên cứu, không phải ngưỡng chẩn đoán hoặc khuyến cáo lâm sàng.

Phạm vi diễn giải: nhãn MI trong PTB-XL phản ánh nhóm nhồi máu cơ tim theo ontology của bộ dữ liệu và không đồng nghĩa với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp hoặc hội chứng mạch vành cấp. Tương tự, nhãn MI được ánh xạ từ bộ dữ liệu SPH không phải clinical endpoint ACS/acute MI. Vì vậy Phần I được hiểu là nghiên cứu nhận diện kiểu hình ECG và external benchmark validation, chưa phải clinical validation tại Vinmec.

## 1.2. Bộ dữ liệu và cách chuẩn bị dữ liệu

### 1.2.1. Bộ dữ liệu PTB-XL Nguồn dữ liệu phát triển chính là PTB-XL v1.0.3, bộ dữ liệu ECG công khai gồm:

21.799 bản ghi ECG;

18.869 bệnh nhân;

ECG 12 chuyển đạo;

thời lượng mỗi bản ghi 10 giây;

có tín hiệu ở 100 Hz và 500 Hz.

Sau khi giới hạn bài toán vào năm diagnostic superclass NORM, MI, STTC, CD và HYP, tập benchmark có 21.388 ECG.

Dữ liệu được chia theo bệnh nhân, không chia độc lập theo từng ECG, nhằm tránh một bệnh nhân xuất hiện ở cả tập huấn luyện và tập đánh giá.

Thiết kế sử dụng dữ liệu như sau:

| Vai trò | PTB-XL fold | Số ECG | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Training | 1–7 | 14.955 | Huấn luyện và tối ưu mô hình |
| Development | 8 | 2.129 | Lựa chọn cấu hình, operating point và ensemble |
| Confirmation | 9 | 2.146 | Kiểm tra cấu hình sau khi development đã được khóa |
| Không sử dụng | 10 | 2.158 | Đã được mở trong nghiên cứu trước nên không còn đủ điều kiện làm fresh test |

Một nguyên tắc quan trọng của quy trình hiện tại là không sử dụng lại fold 10 làm tập test mới. Sau khi cấu hình được lựa chọn trên development, fold 9 chỉ được sử dụng để xác nhận; nếu kết quả không đạt yêu cầu, mô hình không được quay lại điều chỉnh dựa trên fold 9.

### 1.2.2. Bộ dữ liêu kiểm định ngoài: SPH

Shandong Provincial Hospital ECG Database — SPH

Bộ dữ liệu gồm:

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Số ECG | 25.770 |
| Số bệnh nhân | 24.666 |
| Số chuyển đạo | 12 |
| Tần số lấy mẫu gốc | 500 Hz |
| Thời lượng bản ghi | 10–60 giây |
| Quốc gia | Trung Quốc |
| Vai trò | Fresh external benchmark |

SPH độc lập với PTB-XL về bệnh viện thu thập, quốc gia và giai đoạn thu thập dữ liệu.

Để phù hợp với input contract của mô hình cuối, mỗi ECG SPH được cố định ở 10 giây đầu tiên. Nhánh 500 Hz sử dụng trực tiếp 5.000 mẫu đầu tiên; nhánh 100 Hz được tạo bằng một phép resampling xác định trước từ cùng cửa sổ 500 Hz.

Ánh xạ nhãn SPH sang năm nhóm benchmark được xác định như sau:

| Nhóm mục tiêu | Nhóm nguồn SPH |
| --- | --- |
| NORM | A — Normal ECG |
| MI | M — Myocardial infarction |
| STTC | L — ST/T/U abnormalities |
| CD | H + I — conduction abnormalities |
| HYP | K — chamber hypertrophy/enlargement |

## 1.3. Quá trình phát triển và tối ưu mô hình

Các công việc chính đã thực hiện:

| Giai đoạn | Nội dung thực hiện | Kết quả chính |
| --- | --- | --- |
| Baseline | Huấn luyện lại TCN, Inception và ECGFounder theo split mới | Thiết lập baseline không tái sử dụng checkpoint downstream cũ |
| Fine-tune foundation model | So sánh 6 mức freeze/unfreeze ECGFounder | Full fine-tune cho kết quả tốt nhất |
| Kiến trúc và sampling rate | Đánh giá 12 cấu hình TCN/Inception ở 100 Hz và 500 Hz | Chọn cấu hình đại diện tốt nhất cho từng family |
| Loss và class imbalance | Đánh giá 12 cấu hình: 3 model family × 4 loss (BCE, Weighted BCE, Focal Loss, ASL) | Không ghi nhận lợi ích nhất quán của loss phức tạp trên mọi family |
| Adaptation strategy | So sánh 5 cấu hình ECGFounder gồm 1 full-fine-tune reference và 4 cấu hình differential-LR/gradual-unfreezing mới | Không vượt full fine-tune baseline Reference full fine-tune được giữ lại |
| Multi-seed reproducibility | Huấn luyện 3 family × 5 seed = 15 mô hình độc lập | Cả ba family đạt tiêu chí stability |
| Error analysis | Phân tích lỗi theo seed và theo family | Phát hiện failure surface chung giữa nhiều kiến trúc |
| Ensemble | Đánh giá 15 cấu hình convex ensemble được xác định trước | Chọn cấu hình cuối cùng |
| Model freeze | Khóa checkpoint, source code, preprocessing, weight và threshold | Không điều chỉnh sau confirmation/external test |
| External validation | Đánh giá một lần trên 25.770 ECG SPH | Hoàn thành external benchmark |
| Thống kê | 2.000 patient-cluster bootstrap | Tạo khoảng tin cậy 95% |
| Reproducibility | SHA-256, checksum, manifest và provenance | Đóng gói toàn bộ artifact cuối |

## 1.4. Kiểm tra độ ổn định và Error Analysis

Trên Validation fold 8, cả ba model family đều đạt tiêu chí STABLE_PASS qua 5 seed. Tuy nhiên khi đưa nguyên các cấu hình đã khóa sang fold 9, không family nào có seed đạt lại hard constraint: 0/5 seed PASS đối với cả TCN, Inception và ECGFounder. Kết quả này được giữ như bằng chứng về generalization gap và không được sử dụng để quay lại tối ưu mô hình.

### 1.4.1. Kiểm tra độ ổn định qua nhiều lần huấn luyện

Ba cấu hình model family được giữ lại trước ensemble gồm:

TCN — đầu vào 100 Hz, loss BCE;

Inception — đầu vào 500 Hz, loss ASL;

ECGFounder — đầu vào 500 Hz, full fine-tune, loss BCE.

| Model | MI Sensitivity | MI Specificity | MI AUPRC | MI F1 | Macro AUPRC | Macro F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECGFounder | 0,9208 | 0,8448 | 0,9000 | 0,7742 | 0,8474 | 0,7603 |
| Inception | 0,9208 | 0,8470 | 0,8898 | 0,7761 | 0,8454 | 0,6881 |
| TCN | 0,9201 | 0,8385 | 0,8939 | 0,7675 | 0,8639 | 0,7649 |

### 1.4.2. Phân tích lỗi đa mô hình và nhiều seed

Tổng cộng phân tích lỗi tạo ra 151 ECG cần xem xét, gồm 22 MI false negative và 129 MI false positive. Trong đó 111 ECG bị sai lặp lại ở cả ba model family (14 FN, 97 FP), còn 40 ECG bị sai ở hai trong ba family. Do không có expert adjudication, các trường hợp này chỉ được ghi nhận là sai khác giữa prediction và nhãn dataset, không tự động được coi là lỗi nhãn hoặc lỗi lâm sàng.

Như vậy tồn tại một nhóm ECG mà nhiều kiến trúc khác nhau cùng gặp khó khăn, thay vì lỗi chỉ thuộc về một model đơn lẻ.

Khi phân tích khoảng cách từ xác suất dự đoán đến threshold:

khoảng 34,6% lỗi MI nằm xa threshold hơn 0,20;

khoảng 24,9% lỗi MI nằm trong vùng gần threshold ≤0,05.

## 1.5. Kết quả đánh giá nội bộ

### 1.5.1. Cấu hình model cuối cùng

Tổng cộng mô hình cuối sử dụng:

15 checkpoint = 5 TCN + 5 Inception + 5 ECGFounder

Trọng số cuối:

| Family | Trọng số |
| --- | --- |
| TCN | 0,25 |
| Inception | 0,25 |
| ECGFounder | 0,50 |

Threshold:

| Nhãn | Threshold |
| --- | --- |
| NORM | 0,50 |
| MI | 0,31267 |
| STTC | 0,50 |
| CD | 0,50 |
| HYP | 0,50 |

### 1.5.2. Kết quả tổng thể

| Chỉ số | Development | Confirmation |
| --- | --- | --- |
| Macro AUROC | 0,9531 | 0,9407 |
| Macro AUPRC | 0,8744 | 0,8376 |
| Macro F1 | 0,7882 | 0,7540 |
| Macro Precision | 0,7960 | 0,7562 |
| Macro Sensitivity | 0,7959 | 0,7657 |
| Macro Specificity | 0,9245 | 0,9092 |
| Macro Accuracy | 0,9063 | 0,8901 |
| Exact-match Accuracy | 0,6670 | 0,6272 |
| Macro Brier | 0,0716 | 0,0813 |
| Multilabel NLL | 0,2592 | 0,2852 |
| Macro ECE-15 | 0,0774 | 0,0733 |

Riêng lớp MI:

| Chỉ số MI | Development | Confirmation |
| --- | --- | --- |
| AUROC | 0,9630 | 0,9451 |
| AUPRC | 0,9113 | 0,8691 |
| Sensitivity | 0,9201 — PASS | 0,8667 — FAIL |
| Specificity | 0,8869 | 0,8761 |
| Precision / PPV | 0,7333 | 0,7016 |
| NPV | 0,9704 | 0,9513 |
| F1 | 0,8162 | 0,7755 |
| F2 | 0,8755 | 0,8277 |
| Accuracy | 0,8953 | 0,8737 |
| Threshold | 0,31267 | 0,31267 — giữ nguyên |

Confusion matrix MI:

| Tập | TP | TN | FP | FN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Development | 495 | 1.411 | 180 | 43 |
| Confirmation | 468 | 1.407 | 199 | 72 |

Trên development, mô hình đạt mục tiêu MI Sensitivity ≥0,92. Tuy nhiên trên confirmation, Sensitivity giảm xuống 0,8667, thấp hơn ràng buộc kỹ thuật đã đặt.

## 1.6. Kiểm định ngoài trên bộ dữ liệu SPH

### 1.6.1. Kết quả tổng thể

Khoảng tin cậy 95% trên SPH được ước lượng bằng 2.000 lần nonparametric patient-cluster bootstrap, trong đó patient_id được sử dụng làm đơn vị lấy mẫu để các ECG của cùng một bệnh nhân không bị coi là các quan sát hoàn toàn độc lập. Bootstrap sử dụng seed cố định 20269824 và báo cáo 95% percentile confidence interval. Các kết quả bootstrap chỉ dùng để mô tả độ bất định thống kê, không được sử dụng để lựa chọn hoặc điều chỉnh mô hình.

Trên 25.770 ECG của 24.666 bệnh nhân, mô hình đạt:

| Chỉ số | Giá trị | 95% CI |
| --- | --- | --- |
| Macro AUROC | 0,9263 | 0,9233–0,9289 |
| Macro AUPRC | 0,6973 | 0,6783–0,7167 |
| Macro F1 | 0,5204 | 0,5124–0,5280 |
| Macro Precision | 0,4602 | 0,4537–0,4666 |
| Macro Sensitivity | 0,8347 | 0,8235–0,8441 |
| Macro Specificity | 0,8620 | 0,8602–0,8637 |
| Macro Accuracy | 0,8858 | 0,8838–0,8877 |
| Exact-match Accuracy | 0,5880 | 0,5822–0,5941 |

Các chỉ số xác suất bổ sung:

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Macro Brier Score | 0,0850 |
| Multilabel NLL | 0,3063 |
| Macro ECE-15 | 0,1207 |

### 1.6.2. Kết quả theo từng nhóm ECG

| Nhãn | AUROC | AUPRC | Sens | Spec | Precision | NPV | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORM | 0,8149 | 0,8012 | 0,9049 | 0,5702 | 0,7116 | 0,8365 | 0,7967 |
| MI | 0,9881 | 0,6847 | 0,9846 | 0,8995 | 0,0907 | 0,9998 | 0,1662 |
| STTC | 0,9280 | 0,7846 | 0,7575 | 0,9251 | 0,7150 | 0,9389 | 0,7356 |
| CD | 0,9231 | 0,7258 | 0,6660 | 0,9593 | 0,6352 | 0,9643 | 0,6503 |
| HYP | 0,9773 | 0,4904 | 0,8603 | 0,9558 | 0,1486 | 0,9987 | 0,2534 |

### 1.6.3. Confusion metrics của toàn bộ 5 layers

| Nhãn | Positive N | Negative N | TP | FN | TN | FP | Threshold |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORM | 13.905 | 11.865 | 12.583 | 1.322 | 6.766 | 5.099 | 0,50 |
| MI | 260 | 25.510 | 256 | 4 | 22.945 | 2.565 | 0,31267 |
| STTC | 5.125 | 20.645 | 3.882 | 1.243 | 19.098 | 1.547 | 0,50 |
| CD | 2.479 | 23.291 | 1.651 | 828 | 22.343 | 948 | 0,50 |
| HYP | 229 | 25.541 | 197 | 32 | 24.412 | 1.129 | 0,50 |

Chi tiết riêng lớp MI

|  | Dự đoán MI | Dự đoán không MI |
| --- | --- | --- |
| Thực tế MI | TP = 256 | FN = 4 |
| Thực tế không MI | FP = 2.565 | TN = 22.945 |

Các metric tương ứng:

| Metric | Giá trị | 95% CI |
| --- | --- | --- |
| AUROC | 0,9881 | 0,9823–0,9921 |
| AUPRC | 0,6847 | 0,6240–0,7399 |
| Sensitivity | 0,9846 | 0,9670–0,9964 |
| Specificity | 0,8995 | 0,8957–0,9035 |
| Precision / PPV | 0,0907 | 0,0797–0,1019 |
| NPV | 0,9998 | 0,9996–1,0000 |
| F1 | 0,1662 | 0,1475–0,1850 |
| F2 | 0,3315 | 0,3010–0,3614 |
| Accuracy | 0,9003 | 0,8966–0,9043 |

## 1.7. Kết luận phần I

Nghiên cứu đã hoàn thành quy trình phát triển và đánh giá mô hình nền tảng nhận diện đồng thời 5 nhóm kiểu hình ECG 12 chuyển đạo, bao gồm tối ưu kiến trúc và tần số lấy mẫu, freeze/unfreeze foundation model, xử lý mất cân bằng lớp, adaptation strategy, kiểm tra khả năng tái lập qua nhiều seed, phân tích lỗi, xây dựng ensemble, khóa inference artifact và đánh giá trên một cohort ngoài độc lập.

Mô hình cuối cùng là ensemble của 15 checkpoint, gồm 5 TCN, 5 Inception và 5 ECGFounder, với trọng số tương ứng 0,25 / 0,25 / 0,50. Ngưỡng MI được khóa ở 0,31267, trong khi bốn nhãn còn lại sử dụng ngưỡng 0,50.

Trên Validation PTB-XL fold 8, mô hình đạt Macro AUROC 0,9531, Macro AUPRC 0,8744, Macro F1 0,7882 và MI Sensitivity 0,9201, đạt ràng buộc nghiên cứu ≥0,92. Khi chuyển sang Internal Holdout PTB-XL fold 9 mà không điều chỉnh lại mô hình, Macro AUROC đạt 0,9407 nhưng MI Sensitivity giảm còn 0,8667, không đạt ràng buộc đã đặt.

Sau khi toàn bộ checkpoint, preprocessing, ensemble weights và threshold đã được khóa, mô hình được đánh giá một lần trên Shandong Provincial Hospital ECG Database gồm 25.770 ECG của 24.666 bệnh nhân. Trên cohort ngoài này, Macro AUROC đạt 0,9263 [95% CI 0,9233–0,9289]. Riêng nhãn MI ánh xạ đạt AUROC 0,9881 [0,9823–0,9921], Sensitivity 0,9846 [0,9670–0,9964] và Specificity 0,8995 [0,8957–0,9035].

Như vậy trạng thái cuối của nghiên cứu là: đạt ràng buộc trên Validation, không tái lập ràng buộc trên Internal Holdout, và đạt ràng buộc trên External Benchmark. Vì bằng chứng giữa các cohort không hoàn toàn đồng nhất, nghiên cứu chưa chứng minh MI Sensitivity ≥0,92 được duy trì phổ quát trên mọi quần thể. Kết quả SPH cũng không xóa bỏ kết quả fail trên fold 9.

Ngoài ra, hệ thống nhãn SPH và PTB-XL không hoàn toàn tương đương; riêng mapped-MI trên SPH có prevalence khoảng 1,01%, ảnh hưởng mạnh đến Precision, AUPRC và F1. Các persistent error chưa được chuyên gia ECG adjudicate độc lập.

Vì vậy, nghiên cứu hiện được kết luận ở mức external benchmark validation đã hoàn thành với bằng chứng cross-cohort còn hỗn hợp. Mô hình chưa được xác nhận là hệ thống chẩn đoán ACS/nhồi máu cơ tim cấp, chưa được validation trên dữ liệu Vinmec và chưa có bằng chứng clinical utility hoặc clinical safety.

# PHẦN II. PHÁT HIỆN STEMI VÀ OMI TỪ ECG 12 CHUYỂN ĐẠO VỚI BỘ DỮ LIỆU CHONGQING ACS 2026

## 2.1. Mô tả dữ liệu

Nguồn: A large-scale 12-lead electrocardiogram dataset for acute coronary syndrome prediction (Du et al., Sci Data 13:1009, 2026) — gồm 19.955 bản ghi ECG từ bệnh nhân nghi ngờ hội chứng mạch vành cấp, mỗi bản ghi 12 chuyển đạo × 10 giây, lấy mẫu 500 Hz (ma trận 12 × 5.000).

| Dữ liệu chính | 17.960 bản ghi / 17.018 bệnh nhân (90% tập gốc) |
| --- | --- |
| Dữ liệu test ẩn | 1.995 bản ghi — không có nhãn, không dùng thử nghiệm |
| Chia POOL/test | 85% POOL – Train/Validation (14.465 bệnh nhân) / 15% TEST (2.553 bệnh nhân), chia theo bệnh nhân |
| Tiền xử lý | Lọc thông dải Butterworth 0,5–40 Hz, chuẩn hoá z-score theo chuyển đạo (fit trên train), không thêm bớt nhịp |

Mỗi bản ghi mang nhiều nhãn lâm sàng cùng lúc (STEMI/NSTEMI/UA loại trừ nhau; OMI là nhãn xác nhận bằng chụp mạch, độc lập với ba nhãn trên).

## 2.2. STEMI - Nhồi máu cơ tim có ST chênh lên

### 2.2.1. Bài toán và kết quả

STEMI là tình trạng một động mạch vành bị tắc đột ngột, cắt đứt hoàn toàn máu nuôi một vùng cơ tim — biểu hiện trên điện tâm đồ là đoạn ST chênh lên. Đây là cấp cứu tim mạch khẩn: phác đồ yêu cầu tái thông mạch trong 90 phút, vì mỗi phút trễ là thêm cơ tim hoại tử. Mô hình hỗ trợ bác sĩ đọc ECG tự động ngay tại cấp cứu, ưu tiên không bỏ sót ca thật.

Tỷ lệ dương: 1.442/17.960 bản ghi (8,03%). Vì STEMI là cấp cứu tim mạch mà bỏ sót ca thật gây hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với báo động giả, ngưỡng phân loại được điều chỉnh để đảm bảo Sensitivity tối thiểu 91% — thay vì dùng điểm cân bằng Youden's J. Ngưỡng được xác định trên POOL (dữ liệu 5-fold) rồi dùng model đã huấn luyện một lần trên toàn bộ POOL để đánh giá trên tập Test giữ riêng (2.681 bản ghi, không được mô hình nhìn thấy ở bất kỳ bước nào).

Bảng kết quả trên tập Test của các model thử nghiệm:

| Model | AUROC | AUPRC | Sensitivity | Specificity | F1 | NPV | PPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Average Ensemble | 0,9517 | 0,7435 | 0,9447 | 0,8231 | 0,4779 | 0,9941 | 0,3198 |
| SEResNet1D | 0,9432 | 0,7201 | 0,9724 | 0,6335 | 0,3171 | 0,9962 | 0,1894 |
| CNN+BiLSTM | 0,9388 | 0,7187 | 0,9263 | 0,7829 | 0,4218 | 0,9918 | 0,2731 |
| ConvNeXtV2_1D | 0,9470 | 0,7059 | 0,9724 | 0,6607 | 0,3339 | 0,9963 | 0,2015 |
| XResNet1D | 0,9452 | 0,7008 | 0,9124 | 0,8336 | 0,4800 | 0,9908 | 0,3257 |
| AiTiAMI | 0,9435 | 0,6989 | 0,9263 | 0,8080 | 0,4512 | 0,9920 | 0,2982 |
| ResNet1D | 0,9377 | 0,6968 | 0,9355 | 0,7390 | 0,3819 | 0,9924 | 0,2400 |
| InceptionTime1D | 0,9399 | 0,6928 | 0,9263 | 0,8166 | 0,4621 | 0,9921 | 0,3078 |
| PlainCNN | 0,9423 | 0,6906 | 0,9724 | 0,6619 | 0,3347 | 0,9963 | 0,2021 |

Model tốt nhất: Average Ensemble từ 8 mô hình trên (model FINAL, huấn luyện một lần trên toàn bộ POOL) với threshold = 0.2417. Trên tập Test giữ riêng (2.681 bản ghi), kết quả của model này dẫn đầu về AUROC, AUPRC, Sensitivity và NPV so với 8 model đơn ở cùng mức Sensitivity — đúng mục tiêu ưu tiên không bỏ sót ca STEMI thật, dù Specificity/PPV nhỉnh hơn đôi chút ở XResNet1D, chi tiết như sau:

| Metric | Giá trị |
| --- | --- |
| AUROC | 0,9517 |
| AUPRC | 0,7435 |
| Sensitivity — Recall | 0,9447 |
| Specificity | 0,8231 |
| PPV — Precision | 0,3198 |
| NPV | 0,9941 |
| F1 | 0,4779 |

Confusion Matrix trên tập test, STEMI là lớp dương, non-STEMI là lớp âm.

|  | Dự đoán dương | Dự đoán âm |
| --- | --- | --- |
| Thực tế dương | 205 (94,5%) | 12 (5,5%) |
| Thực tế âm | 436 (17,7%) | 2028 (82,3%) |

### 2.2.2. Phân tích lỗi (Error Analysis)

Trên 2.681 bản ghi Test, Average Ensemble tạo ra 12 âm tính giả (FN) và 436 dương tính giả (FP). Phần lớn lỗi không nằm ở việc chọn ngưỡng, mà là giới hạn nhận diện thật của mô hình:

Nhóm FN (12 ca):

11/12 ca có xác suất thấp hẳn (dưới 0,192, so với ngưỡng vận hành 0,2417) — mô hình không nhận ra tín hiệu; chỉ 1 ca cận biên (0,192–0,242) có thể khắc phục bằng hiệu chỉnh ngưỡng.

3/217 ca dương thật (1,4%) bị cả 8 kiến trúc đồng loạt bỏ sót, cho thấy đây là giới hạn nhận diện chung chứ không phải điểm yếu riêng của một model nào. Ngược lại, 185/217 ca (85%) được cả 8 model nhận đúng — độ khó tập trung vào một nhóm nhỏ thay vì trải đều.

Nhóm FP (436 ca):

380/436 ca (87%) có xác suất cao, ngoài vùng cận biên — sai số mang tính hệ thống hơn là do đặt ngưỡng.

242/436 ca (55,5%) đồng thời mang nhãn NSTEMI hoặc UA, tức phần lớn FP phản ánh bệnh cảnh mạch vành cấp thật, chỉ không đạt tiêu chí ST chênh lên để xếp vào STEMI — giới hạn cấu trúc của bài toán phân loại nhị phân hơn là sai số ngẫu nhiên; chỉ 194/436 ca (44,5%) là FP thuần.

246/2.464 ca âm thật (10%) bị cả 8 model đồng loạt xếp vào nhóm FP; tỷ lệ mang nhãn NSTEMI/UA trong nhóm này (57,3%) tương đương tỷ lệ chung, cho thấy đặc điểm "FP có cơ sở lâm sàng" phân bố khá đồng đều, không riêng ở nhóm khó nhất.

Ở cấp độ bệnh nhân, trong 119 người có nhiều hơn 1 ECG tại Test, 36 người (30,3%) nhận kết quả không nhất quán giữa các lần ghi, kể cả trường hợp cùng một bệnh nhân có một ECG bị xếp vào FN và một ECG khác được xếp vào TP — cho thấy một phần lỗi phụ thuộc đặc điểm từng lần ghi hơn là đặc điểm cố định của bệnh nhân.

Với PPV 0,3198 ở Sensitivity 94,47%, chi phí báo động giả đáng kể nhưng phần lớn có thể giải thích được: hơn nửa số FP phản ánh bệnh cảnh mạch vành cấp thật, và phần lớn FN là giới hạn nhận diện thật trên ECG bề mặt — được xác nhận qua sự đồng thuận của 8 kiến trúc độc lập — hơn là có thể khắc phục bằng điều chỉnh ngưỡng vận hành.

### 2.2.3. Thử nghiệm mô hình trên các bộ dữ liệu khác

#### a. Bộ dữ liệu PTB-XL

##### Dữ liệu và cách mapping nhãn:

PTB-XL (Wagner et al., Sci Data 7:154, 2020), v1.0.3 — 21.799 bản ghi ECG 12 chuyển đạo × 10 giây, 500 Hz, thu thập tại Đức 1989–1996. Độc lập hoàn toàn với ACS-ECG 2026 về thời gian, thiết bị, dân số và quy trình gán nhãn.

PTB-XL không có nhãn STEMI/NSTEMI trực tiếp. Nhãn được suy ra qua hai bước:

Xác định nhóm MI: phân tích scp_codes, đối chiếu scp_statements.csv → 5.469 bản ghi thuộc nhóm MI.

Xác định giai đoạn cấp: dùng trường infarction_stadium1/stadium2 — hệ thống phân giai đoạn hình thái ECG. Stadium I (ST chênh lên, sóng T tối cấp) tương ứng pha cấp tính, được chọn làm STEMI-proxy.

Quy tắc mapping nhãn: lớp dương = nhóm MI có stadium1 hoặc stadium2 = "Stadium I"; lớp âm = NORM thuần.

##### Phân bố tập dữ liệu test:

Giữ 100% ca dương và toàn bộ ca âm (NORM thuần) hiện có trong PTB-XL:

Lớp dương có 146 bản ghi (1,58)

Lớp âm có 9069 bản ghi (98,42%)

##### Kết quả:

Kết quả thử nghiệm trên model "Average Ensemble" từ 8 kiến trúc, với ngưỡng threshold = 0,2417.

| Metric | Giá trị |
| --- | --- |
| AUROC | 0,9907 |
| AUPRC | 0,8042 |
| Sensitivity | 0,8904 |
| Specificity | 0,9814 |
| PPV | 0,4348 |
| NPV | 0,9982 |
| F1 | 0,5843 |

Confusion Matrix:

|  | Dự đoán dương | Dự đoán âm |
| --- | --- | --- |
| Thực tế dương | 130 (89%) | 16 (11%) |
| Thực tế âm | 169 (1,9%) | 8900 (98,1%) |

##### Kết luận:

Do Stadium I là proxy hình thái ECG (ST chênh lên/sóng T tối cấp), không phải chẩn đoán STEMI lâm sàng theo ESC/AHA — không kiểm tra tiêu chuẩn biên độ ST theo chuyển đạo/tuổi/giới, không xác nhận qua chụp mạch vành, nên kết quả trên đây chỉ nên xem là kiểm chứng bổ sung mang tính khám phá, không thay thế tập Test giữ riêng ở mục 2.2.

Các chỉ số cao hơn trên PTB-XL không phản ánh mô hình hoạt động tốt hơn, mà do lớp âm dễ hơn: PTB-XL chỉ gồm ECG hoàn toàn bình thường, trong khi lớp âm của tập Test nội bộ có nhiều ca NSTEMI/UA mang biểu hiện mạch vành cấp thật (mục 2.2.2). Vì vậy, Specificity và PPV trên PTB-XL bị ước lượng cao hơn thực tế. Chỉ số phản ánh đúng bản chất là Sensitivity giảm 5,43 điểm phần trăm (bỏ sót 16/146 ca dương), không còn đạt ngưỡng vận hành tối thiểu 91% đặt ra ban đầu — mức suy giảm hợp lý khi áp dụng cho một quần thể khác biệt về thời gian, thiết bị và dân số.

Kết quả cho thấy mô hình không chỉ ghi nhớ đặc điểm riêng của dữ liệu huấn luyện, mà vẫn giữ được khả năng nhận diện ST chênh lên trên nguồn dữ liệu độc lập, với NPV duy trì ở mức cao (0,9982) — phù hợp mục tiêu loại trừ chẩn đoán. Tuy nhiên, đây chỉ là kiểm chứng bổ sung mang tính thăm dò, không thay thế tập Test giữ riêng trong đánh giá hiệu năng chính thức. Việc Sensitivity không duy trì ở mức 91% ngoài phân bố huấn luyện cho thấy: khi triển khai trên quần thể khác, ngưỡng vận hành cần hiệu chỉnh lại trên dữ liệu thực tế tại nơi triển khai.

## 2.3. OMI — Nhồi máu do tắc mạch hoàn toàn

### 2.3.1. Bài toán và kết quả

OMI là tình trạng động mạch vành tắc hoàn toàn (TIMI 0–1), xác nhận bằng chụp mạch — cho kết quả chính xác hơn STEMI vì dựa trên hình ảnh giải phẫu thay vì hình dạng sóng ECG. Điểm đáng chú ý: 37% ca OMI (423/1.151) nằm trong nhóm NSTEMI, tức mạch đã tắc hoàn toàn nhưng tiêu chí ST chênh lên không phát hiện được — đây là giá trị lâm sàng chính của mô hình.

Tỷ lệ dương: 1.151/17.960 bản ghi (6,41%). Vì mục tiêu thực dụng của OMI là loại trừ an toàn chứ không phải xác nhận ca bệnh (PPV còn thấp), ngưỡng chính dùng để so sánh model là Youden's J (điểm cân bằng Sensitivity/Specificity), chốt trên POOL (dữ liệu 5-fold) rồi dùng model FINAL (huấn luyện một lần trên toàn bộ POOL) để đánh giá trên tập Test giữ riêng (2.696 bản ghi, không được mô hình nhìn thấy ở bất kỳ bước nào).

Bảng kết quả trên tập Test của các model thử nghiệm:

| Model | AUROC | AUPRC | Sensitivity | Specificity | F1 | NPV | PPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Average Ensemble | 0,9051 | 0,3994 | 0,8678 | 0,8148 | 0,3813 | 0,9889 | 0,2443 |
| InceptionTime1D | 0,8912 | 0,3596 | 0,9023 | 0,7022 | 0,2902 | 0,9905 | 0,1729 |
| ResNet1D | 0,8849 | 0,3707 | 0,7874 | 0,8434 | 0,3881 | 0,9829 | 0,2575 |
| SEResNet1D | 0,8833 | 0,3627 | 0,8563 | 0,7831 | 0,3425 | 0,9875 | 0,2141 |
| XResNet1D | 0,8834 | 0,3485 | 0,8333 | 0,7795 | 0,3314 | 0,9855 | 0,2068 |
| AiTiAMI | 0,8803 | 0,3546 | 0,8391 | 0,8065 | 0,3614 | 0,9864 | 0,2303 |
| ConvNeXtV2_1D | 0,8877 | 0,3618 | 0,7586 | 0,8588 | 0,3988 | 0,9810 | 0,2705 |
| PlainCNN | 0,8877 | 0,3581 | 0,7299 | 0,8588 | 0,3866 | 0,9788 | 0,2629 |
| TCN1D | 0,8737 | 0,3428 | 0,8621 | 0,7740 | 0,3356 | 0,9879 | 0,2083 |

Model tốt nhất: Average Ensemble từ 8 mô hình trên (model FINAL, huấn luyện một lần trên toàn bộ POOL) với threshold = 0,3819. Trên tập Test giữ riêng (2.696 bản ghi), ở ngưỡng Youden's J: kết quả đứng đầu về AUROC/AUPRC so với 8 model đơn.

| Metric | Giá trị |
| --- | --- |
| AUROC | 0,9051 |
| AUPRC | 0,3994 |
| Sensitivity — Recall | 0,8678 |
| Specificity | 0,8148 |
| PPV — Precision | 0,2443 |
| NPV | 0,9889 |
| F1 | 0,3813 |

Confusion Matrix trên tập Test, OMI là lớp dương, non-OMI là lớp âm:

|  | Dự đoán dương | Dự đoán âm |
| --- | --- | --- |
| Thực tế dương | 151 (86,8%) | 23 (13,2%) |
| Thực tế âm | 467 (18,5%) | 2055 (81,5%) |

Với phân nhóm NSTEMI. đã kiểm chứng bằng 5-fold CV trên đúng phân nhóm này (n=1.046, 357 ca dương, 34,1%; số liệu tính trên POOL, không gồm 15% Test giữ riêng): AUROC đạt 0,633 (95% CI [0,598; 0,669]), AUPRC 0,470 (95% CI [0,417; 0,524]) — thấp hơn nhiều so với AUROC toàn tập (~0,90), nhưng vẫn cách xa mức ngẫu nhiên (0,5), xác nhận mô hình có giá trị thật ở nhóm này, dù khiêm tốn hơn hẳn phần lớn bệnh nhân OMI có ST chênh lên rõ.

OMI khó phát hiện và kém ổn định hơn STEMI (AUPRC ~0,40 so với ~0,74 — xem mục 2.2.1). Average Ensemble vượt trội có ý nghĩa thống kê so với cả 8/8 model đơn (bootstrap CI của ΔAUPRC hoàn toàn dương với mọi model, kiểm định trên OOF/POOL 5-fold).

Ngưỡng rule-out (NPV ≥ 99%, đã hiệu chuẩn Platt, đo trên Test giữ riêng): Loại được 62,98% bệnh nhân, NPV 0,9929 (95% CI [0,9893; 0,9965]). Mặt khác, ở đầu cao của thang xác suất, nhóm nguy cơ cao (1,34% bệnh nhân) có PPV rule-in 0,5278 (95% CI [0,3666; 0,6970]) — khoảng tin cậy còn khá rộng do cỡ mẫu nhỏ (36 bệnh nhân), nên chưa dùng để xác nhận ca bệnh một mình.

### 2.3.2. Phân tích lỗi (Error Analysis)

Ở ngưỡng Youden's J (0,3819), ensemble tạo ra 23 âm tính giả (FN) và 467 dương tính giả (FP) trên 2.696 bản ghi Test. Phân tích theo xác suất dự đoán, mức đồng thuận giữa 8 model đơn và phân nhóm NSTEMI cho thấy:

Nhóm FN (23 ca):

21/23 ca (91%) có xác suất thấp hẳn (dưới 0,332), thuộc dạng bỏ sót sâu chứ không cận biên; chỉ 2 ca có thể khắc phục bằng hiệu chỉnh ngưỡng.

8/174 ca dương thật (4,6%) bị cả 8 kiến trúc đồng loạt bỏ sót, cao hơn STEMI (1,4%); tỷ lệ ca "dễ" (được cả 8 model nhận đúng) chỉ 61,5%, thấp hơn STEMI (85%) — độ khó của OMI trải rộng hơn thay vì tập trung.

14/23 ca FN (60,9%) thuộc phân nhóm NSTEMI, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ NSTEMI trong nhóm TP (34,4%). Mô hình bỏ sót lệch về đúng nhóm bệnh nhân mà giá trị lâm sàng của OMI hướng tới, phù hợp với AUROC thấp đã ghi nhận riêng trên phân nhóm này (0,633 so với ~0,90 toàn tập, mục 2.3.1).

Nhóm FP (467 ca):

414/467 ca (89%) có xác suất cao, ngoài vùng cận biên — sai số mang tính hệ thống hơn là do đặt ngưỡng.

205/2.522 ca âm thật (8,1%) bị cả 8 model đồng loạt báo dương giả.

96/467 ca (20,6%) mang nhãn STEMI — có bất thường ECG thật (ST chênh lên) nhưng chụp mạch không xác nhận tắc hoàn toàn, có thể do tái tưới máu tự phát hoặc can thiệp trước chụp mạch; tỷ lệ thấp hơn overlap NSTEMI/UA của STEMI (55,5%).

Ở cấp độ bệnh nhân, trong 122 người có nhiều hơn 1 ECG tại Test, tỷ lệ kết quả nhất quán giữa các lần ghi chỉ 61,5%, thấp hơn STEMI (69,7%), cho thấy một phần lỗi phụ thuộc đặc điểm từng lần ghi hơn là đặc điểm cố định của bệnh nhân.

Với PPV 0,2443, phần lớn dự đoán dương (TP + FP) của OMI mang giá trị sàng lọc hơn là xác nhận ca bệnh. Hạn chế đáng lưu ý nhất không phải số lượng FN mà là sự tập trung của chúng vào nhóm NSTEMI — đúng nhóm mà mô hình kỳ vọng đóng góp giá trị lâm sàng lớn nhất. Thử nghiệm hiệu chuẩn Platt cross-fit theo từng model trước khi gộp (thay vì gộp rồi hiệu chuẩn sau) cho AUPRC cao hơn (0,3994 → 0,4022) và giảm FN từ 23 xuống 19, là hướng cải thiện khả thi nhất hiện có, dù đánh đổi bằng nhiều FP hơn.

## 2.4. Kết luận

Ở bài toán STEMI, ensemble 8 mô hình (dùng FINAL, ép ngưỡng để đạt Sensitivity trên 91%) đạt AUROC 0,9517 và Sensitivity 0,9447 trên tập test giữ riêng, trong khi Specificity vẫn giữ được ở mức 0,8231 — đây là mức hiệu năng tốt cho một bài toán cấp cứu cần ưu tiên không bỏ sót ca thật: độ nhạy cao mà không phải đánh đổi quá nhiều báo động giả, đủ khả thi để hỗ trợ sàng lọc tại phòng cấp cứu.

Trong bài toán OMI, cùng cấu hình ensemble đạt AUROC 0,9051 nhưng AUPRC chỉ 0,3994 — thấp hơn nhiều so với STEMI (0,7435), phản ánh đúng bản chất khó hơn của bài toán vì tắc mạch hoàn toàn không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ trên ECG bề mặt. Ở ngưỡng cân bằng Youden's J, mô hình đạt Sensitivity 0,8678 nhưng PPV chỉ khoảng 0,2443, nên chưa đủ tin cậy để xác nhận ca bệnh một mình; giá trị thực dụng hiện tại nằm ở khả năng loại trừ an toàn cho phần lớn bệnh nhân nguy cơ thấp, hơn là dùng như một bộ phân loại nhị phân độc lập.